Kurzbeschreibung des betrieblichen Auftrags und der Anlage Kapazitätstester (KapTester V2) │ AP2 2026

| Projektbezeichnung | Kapazitätstester – Betrieblicher Auftrag AP2 |
| --- | --- |
| Azubi / Ersteller | Nico Schmidt |
| Ausbildungsberuf | Elektroniker für Geräte und Systeme |
| Bearbeitungszeitraum | März 2026 – Mai 2026 |
| Dokumentversion | V2.0 │ Stand 26.04.2026 |

1   IST-Zustand und SOLL-Zustand

| IST-Zustand (Problem) | SOLL-Zustand (Ergebnis) |
| --- | --- |
| Fehlende Prüfmöglichkeit im Werkstattbetrieb: Elektrolytkondensatoren lassen sich nicht schnell auf Kapazitätswert prüfen. Handelsübliche Multimeter sind im Bereich > 1.000 µF ungenau oder fehlen. Beim Umgang mit geladenen Großkondensatoren (bis 10.000 µF) besteht Sicherheitsrisiko durch Restladung und Verpolung. Kein dediziertes Prüfmittel im Ausbildungsbetrieb vorhanden. | Eigenentwickelter Kapazitätstester (Prototyp V2): Messbereich 10 µF – 10.000 µF · Genauigkeit ±20 % Messprinzip: Konstantstromladung (LM317L, 1,042 mA) + ATmega328P-AU ADC mit interner 1,1-V-Referenz Schutz: PMOS Verpolschutz (IRLML6402, Gate 1 MΩ/100 kΩ) + gesteuerter Entladepfad (2N7002 + 470 Ω) Anzeige: 2 LEDs (OK/Fehler) + OLED SSD1306 (I²C) Platine: 2-lagig, 90×70 mm, PCBWay, Hybrid THT/SMD |

2   Abgrenzung (Nicht-Ziele)

· Keine ESR-Messung (Äquivalent Series Resistance)

· Keine Leckstrommessung als eigener Messwert

· Kein Gehäuse – Prototyp als nackte Leiterplatte

· Keine Kalibrierung mit externem Referenznormal

· Kein serieller Ausgang (UART/USB-CDC)

KapTester V2  ·  Nico Schmidt  ·  IHK Osnabrück  ·  AP2 2026

Dokumentenübersicht – Anlagen zur Dokumentation

| Nr. | Phase | Anlage | Zweck / Inhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Information | Lastenheft V2.0 | Anforderungen, Funktionsumfang, Abnahmekriterien |
| 2 | Information | Blockschaltbild (draw.io) | Systemarchitektur, Signal- und Messpfad |
| 3 | Information | Schaltplanauszug V2 (KiCad PDF) | Vollständiger Stromlaufplan, Netze, Bauteilwerte |
| 3,5 | Information | Techn. Schaltungsbeschreibung | Technische Schaltungsbeschreibung (Zusatz) |
| 4 | Planung | Ablaufplan (Schritte 1–21) | Zeitplanung, Vorgehen, Meilensteine |
| 5 | Planung | Bauteilauswahl / BOM V2 | Materialbestellung, Footprints, Lieferanten |
| 6 | Planung | Schnittstellentabelle V2 | Alle Stecker, Testpunkte, Netzzuordnung |
| 7 | Planung | Risikoanalyse (R1–R6) | Risiken und Gegenmaßnahmen |
| 8 | Durchführung | Löt- und Montageprotokoll | Bestückungsreihenfolge, Nacharbeit |
| 9 | Durchführung | Fotos Bestückung V2 | Bildnachweis Lötergebnis |
| 10 | Bewertung | Inbetriebnahmeprotokoll | Spannungen, Ströme, Erstfunktion |
| 11 | Bewertung | Messprotokoll | 5 Referenzkondensatoren ±20 %-Nachweis |
| 12 | Bewertung | Abnahmeprotokoll | Übergabe, Testfälle abgehakt |
| 13 | Bewertung | Bedienungsanleitung | Benutzerführung, Sicherheitshinweise |
| 14 | Extras | Datenblätter, eigene Dokumente | Datenblätter, eigene Dokumente |

KapTester V2  ·  Nico Schmidt  ·  IHK Osnabrück  ·  AP2 2026