Kurzbeschreibung der Phasen KapTester V2 │ AP2 2026 │ Nico Schmidt

Dieser Abschnitt beschreibt die vier Projektphasen (Information, Planung, Durchführung, Bewertung) des betrieblichen Auftrags AP2 – Kapazitätstester V2.

Phase 1: Information

In der Informationsphase wurden die Anforderungen des Auftrags aufgenommen und das technische Konzept erarbeitet. Ausgangspunkt war der Bedarf im Ausbildungsbetrieb: Elektrolytkondensatoren bis 10.000 µF sollen schnell und sicher auf ihre Kapazität geprüft werden können, ohne dass ein teures Laborgerät erforderlich ist.

Das Messprinzip wurde auf Basis verfügbarer Bauteile gewählt: Konstantstromladung mit dem LM317L (I = 1,042 mA) und anschließende ADC-Zeitmessung durch den ATmega328P-AU mit interner 1,1-V-Referenz. Dieses Verfahren liefert bei konstantem Strom eine lineare Spannungsrampe am Kondensator, woraus die Kapazität direkt berechnet werden kann: C = I × t / U.

Parallel wurde die Systemarchitektur in einem Blockschaltbild dokumentiert und alle Schnittstellen definiert. Als kritische Designentscheidungen wurden der PMOS-Verpolschutz (IRLML6402) und der gesteuerte Entladepfad (2N7002) identifiziert.

· Lastenheft V2 mit MUSS/SOLL/KANN-Anforderungen und Abnahmekriterien erstellt

· Blockschaltbild mit allen Signalpfaden (Power, Messpfad, Steuerpfad) erstellt

· Technische Schaltungsbeschreibung aller 14 Funktionsblöcke erstellt

· Schaltplanauszug V2 (KiCad) als Nachweis beigefügt

✓ Messprinzip festgelegt: Konstantstromladung + ADC-Zeitmessung ✓ Systemarchitektur dokumentiert, alle Netze benannt ✓ Anforderungen messbar und prüfbar im Lastenheft formuliert

Phase 2: Planung

Die Planungsphase umfasste die vollständige Vorbereitung der Fertigung: Bauteilauswahl, Risikoanalyse, Schaltplanerstellung und PCB-Layout. Ein zentrales Ereignis in dieser Phase war das Erkennen eines kritischen Fehlers in der V1-Platine nach der Bestellung: Das verwendete KiCad-Symbol für den ATmega328P-AU war ein DIP-28-Simulationssymbol statt des TQFP-32-Symbols. Alle 32 Pins waren damit falsch verdrahtet.

Dieser Fehler (Risikoanalyse R6) wurde vollständig analysiert und durch eine komplette Neugestaltung von Schaltplan und PCB in Version 2 behoben. Gleichzeitig wurden zwei weitere Verbesserungen vorgenommen: Der Gate-Teiler des PMOS-Verpolschutzes wurde von 100 kΩ/100 kΩ auf 1 MΩ/100 kΩ geändert (VGS von −2,5 V auf −4,5 V verbessert), und ein Entladestrombegrenzer R20 (470 Ω) wurde in Serie mit dem 2N7002-Drain eingefügt, um thermische Überlastung bei Großkondensatoren zu verhindern (Risikoanalyse R7).

· Ablaufplan mit 21 Schritten erstellt, V2-Änderungen dokumentiert

· BOM V2 vollständig mit Footprints, Lieferanten und Bestellstatus

· Schnittstellentabelle: alle 16 Netze, 4 externe Stecker, 10 Testpunkte

· Risikoanalyse R1–R7 mit Ursache, Auswirkung, Maßnahme und Nachweis

· V2-PCB (90×70 mm, 2-lagig, DRC = 0 Fehler) bei PCBWay bestellt

✓ V1-Fehler (falsches ATmega-Symbol) erkannt, analysiert und in V2 behoben ✓ PCB V2 bestellt: 5 Stück, 90×70 mm, PCBWay, Lieferung ~30.04.2026 ✓ Alle V2-Verbesserungen (R2=1MΩ, R20=470Ω) in Schaltplan und PCB eingearbeitet

Phase 3: Durchführung

Die Durchführungsphase umfasst Wareneingang, Bestückung und Löten der V2-Platine. Die Bestückungsreihenfolge folgt dem bewährten Schema: SMD-Passivteile zuerst, dann SMD-ICs (SOT-23, SOT-89), danach der TQFP-32-Mikrocontroller, zuletzt alle THT-Bauteile und Steckverbinder.

Besondere Sorgfalt gilt dem ATmega328P-AU (TQFP-32, 0,8-mm-Pinabstand): Pin 1 muss mit der Markierung auf dem Silkscreen übereinstimmen. Der Lötvorgang wird mit einer Meißelspitze bei 375 °C und No-Clean-Lot durchgeführt. Alle Lötstellen werden anschließend mit einer Lupe auf Lötbrücken, kalte Lötstellen und Pad-Schäden geprüft.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Dokumentation durch Fotos: leere Platine, nach SMD-Bestückung und nach vollständiger THT-Montage. Das Lötprotokoll wird parallel zur Bestückung ausgefüllt.

· Wareneingang V2-Platinen und Bauteile (Abgleich BOM)

· Bestückung nach Lötprotokoll, 12 Schritte in festgelegter Reihenfolge

· Besondere Prüfung R20 (470 Ω) in Serie Q2-Drain – V2-Neubauteil

· Sichtprüfung nach IPC-A-610 Klasse 2 (11 Kriterien)

· Fotodokumentation: leer / nach SMD / nach THT / Gesamtansicht

✓ Platine V2 vollständig bestückt und gelötet ✓ Sichtprüfung: alle 11 Kriterien geprüft und dokumentiert ✓ Fotos der Bestückung als Anlage beigefügt

Phase 4: Bewertung

Die Bewertungsphase beinhaltet Inbetriebnahme, Funktionsprüfung und formale Übergabe. Die Inbetriebnahme erfolgt schrittweise: zuerst Kurzschlusscheck mit dem Ohmmeter (GND gegen +5V_BOARD), dann Ersteinschalten mit 5 V / 100 mA Strombegrenzung. Alle 10 Testpunkte (JTP1–JTP10) werden mit dem Digitalmultimeter vermessen und im Inbetriebnahmeprotokoll dokumentiert.

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme werden die Fuse Bits des ATmega gesetzt (LFUSE=0xFF, HFUSE=0xD9, EFUSE=0xFF) und die Firmware über den USBasp-Programmer via J4 (AVR-ISP-6) geladen. Die Funktionsprüfung umfasst fünf Referenzkondensatoren (10 / 100 / 1.000 / 4.700 / 10.000 µF) sowie Verpoltest, Entladetest und Timeout-Test gemäß Lastenheft.

Die Abnahme gilt als erfüllt, wenn alle MUSS-Kriterien des Lastenhefts nachweisbar erfüllt sind (Messgenauigkeit ±20 %, Entladezeit < 10 s, keine Beschädigung bei Verpolung, Fehlerzustandsanzeige funktioniert).

· Inbetriebnahmeprotokoll: Kurzschlusscheck, Ersteinschalten, Testpunkte JTP1–10

· Firmware flashen: Fuse Bits + kaptester.hex via USBasp

· Messprotokoll: 5 Referenz-DUTs, Verpoltest, Entladetest, Timeout

· Abnahmeprotokoll: alle 8 Testfälle abgehakt

· Bedienungsanleitung als Übergabedokument

✓ Kapazitätsmessung 10–10.000 µF mit ±20 % Genauigkeit nachgewiesen ✓ Alle MUSS-Anforderungen des Lastenhefts erfüllt ✓ Übergabe an Ausbildungsbetrieb mit Bedienungsanleitung

KapTester V2  ·  Kurzbeschreibung der Phasen  ·  Nico Schmidt  ·  IHK Osnabrück AP2 2026