Bedienungsanleitung KapTester V2 │ Bewertung │ AP2 2026

⚠ Sicherheitshinweise · Gerät nur mit 5 V DC / USB betreiben – kein Netzanschluss 230 V! · Kondensatoren vor dem Anschließen entladen (Restspannung > 5 V kann die Schaltung beschädigen). · Polung am DUT-Anschluss beachten: DUT+ (Plus) an Klemme mit +-Beschriftung. · Gerät nicht auf leitfähigen Oberflächen betreiben (keine Abdeckung / kein Gehäuse in V2). · Nicht für sicherheitsrelevante Messungen verwenden (Prototyp, ±20 % Toleranz).

1   Inbetriebnahme und Messablauf

| Schritt | Aktion | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB-Kabel in J1 (USB Micro-B) einstecken (Laptop oder USB-Netzteil ≥ 500 mA). | Grüne LED (D1/LED_PWR) leuchtet. Betriebsbereitschaft. |
| 2 | Kondensator auf Polarität prüfen. DUT+ (Pluspol) an Klemme J3-Pin1 (+), DUT– an J3-Pin2 (–). Schraubklemme mit Schraubenzieher festziehen. | Kondensator sicher und korrekt kontaktiert. |
| 3 | START-Taster (SW1) drücken. | Messung startet. Grüne LED leuchtet konstant oder OLED zeigt Fortschritt. |
| 4 | Warten bis Messung abgeschlossen (typ. < 5 s für 1.000 µF, ca. 10 s für 10.000 µF). | OLED zeigt Kapazitätswert in µF. Grüne LED = OK. |
| 5 | Ergebnis ablesen. Toleranz ±20 % (Plausibilitätsprüfung, keine Kalibrierung). | Kapazität in µF auf OLED-Display. |
| 6 | Warten bis Entladevorgang abgeschlossen (ca. 10 s nach Messung, OLED zeigt Entladestatus). | MEAS_NODE < 0,1 V. Gerät bereit für nächste Messung. |
| 7 | Kondensator abklemmen und entnehmen. | Gerät ist messbereit für nächsten DUT. |

2   Anzeigen und Fehlerbehebung

| Anzeige | Bedeutung | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Grüne LED leuchtet | Betriebsbereit / Messung OK | Keine Maßnahme erforderlich. |
| Rote LED leuchtet | Fehler: Verpolung, Timeout oder kein DUT erkannt | DUT-Polung prüfen, Klemme festziehen, erneut START drücken. |
| OLED: Fehlermeldung | Timeout (kein plausibles Ergebnis in ≤ 15 s) | Kondensator prüfen (≥ 10 µF, korrekt angeschlossen), erneut messen. |
| Keine LED nach Einschalten | Kein Strom – USB nicht erkannt | USB-Kabel und -Stecker prüfen, anderen Port verwenden. |
| OLED dunkel, aber LED leuchtet | OLED nicht angeschlossen oder Firmware-Problem | J2-Stecker prüfen (4-polig, GND–VCC–SCL–SDA). Firmware prüfen. |
| Messung startet nicht (SW1 ohne Reaktion) | Firmware nicht geflasht oder Quarz-Problem | Firmware via J4/USBasp flashen (avrdude, Fuse Bits prüfen). |
| Messwert stark abweichend (> 50 %) | DUT beschädigt oder Referenzwert falsch | Mit bekanntem Referenzkondensator prüfen. Kalibrierung nicht möglich. |

3   Technische Daten

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Messbereich | 10 µF – 10.000 µF |
| Messprinzip | Konstantstromladung (I = 1,042 mA, LM317L) + ADC-Zeitmessung (ATmega328P-AU) |
| Messgenauigkeit | ±20 % (Plausibilitätsprüfung, keine Kalibrierung mit Referenznormal) |
| ADC-Referenz | Intern 1,1 V (ATmega328P-AU) |
| Versorgung | 5 V DC, USB Micro-B (J1) |
| Stromaufnahme | ca. 20 – 50 mA (typisch) |
| Messzeit typisch | < 5 s (1.000 µF) · ca. 10 s (10.000 µF) |
| Entladezeit | ≤ 10 s (4.700 µF auf < 0,1 V, via Q2 + R20 = 470 Ω) |
| Verpolschutz | IRLML6402 PMOS (Q1), Gate-Teiler 1 MΩ / 100 kΩ (VGS ≈ −4,5 V) |
| DUT-Anschluss | Schraubklemme J3, 2-polig, Raster 5,08 mm |
| Platinengröße | 90 × 70 mm, 2-lagig, FR-4 |
| Programmierung | USBasp via J4 (AVR-ISP-6), avrdude |

4   Anschlüsse (Übersicht)

| Ref. | Position | Funktion | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Kante links | USB Micro-B – Versorgungseingang 5 V DC | Molex 47346-0001 |
| J2 | Kante oben | OLED-Header 4-polig (GND–VCC–SCL–SDA) | SSD1306 I²C, Adresse 0x3C |
| J3 | Kante rechts | DUT-Schraubklemme: Pin1 = DUT+ / Pin2 = DUT– | Polung auf Silkscreen beachten! |
| J4 | Innen | AVR-ISP-6 (2×3, P2.54) – Firmware-Programmierung | USBasp + 10→6-Pin-Adapter |
| SW1 | Vorderkante | START-Taster – Messung starten | Einmaliger Tastendruck |
| D1 (grün) | Vorderkante | LED_PWR – Betrieb OK / Messung erfolgreich | Vorwiderstand R7 = 330 Ω |
| D2 (rot) | Vorderkante | LED_ERR – Fehler / Timeout / Verpolung | Vorwiderstand R6 = 330 Ω |
| JTP1–10 | Verteilt | Testpunkte: USB5V, 5VBOARD, SDA, LM317IN, GND, ADC, AVCC, RESET, MEAS, DISCH | Inbetriebnahme / Service |

KapTester V2  ·  Bedienungsanleitung V2  ·  BA-KapTester-V2  ·  Rev. 1.0  ·  Nico Schmidt  ·  IHK Osnabrück AP2 2026